#### 梯度PCR仪 技术参数要求

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称 |
| 1.1 | 梯度PCR仪 (进口品牌) 1台 |
| 二 | 规格及技术参数： |
| ＊2.1 | 模块及容量: 96孔银质模块，适用0.1/0.2ml PCR 管、8 联管及96 孔PCR 板 |
| 2.2 | 升温速度： ≥5℃/秒 |
| 2.3 | 温控范围: 4℃ – 99℃ |
| 2.4 | 温控精确度： ≤±0.2℃ |
| ＊2.5 | 温度均一性： 20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃ |
| ＊2.6 | 梯度技术: 采用SteadySlope和三组回路技术的12列温度梯度功能 |
| 2.7 | 热盖类型: 具有PCR实验开始热盖升温时保持样品基座20℃恒温的TSP样品温控保护技术的flexlidTM 热盖，可自动调节高度，适应不同耗材同时减少非特异性扩增 |
| ＊2.8 | 操作方式： 图形化程序编辑，直观简便，可选中文操作界面 |
| ＊2.9 | 控制面板： ≥2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等。可使用鼠标直接进行程序编辑 |
| ＊2.10 | 软件功能： 具 PCR 实验预约和 E-mail 提醒功能，可连接并控制两台同系列经济型PCR仪，提高样品处理通量 |
| 2.11 | 噪音等： ≤40dB(A)；体积小巧、低能耗，具待机功能并设有断电自动重启选项 |
| 2.12 | 可选配 USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测 |
| 三 | 售后服务及其他 |
| 3.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求 |
| 3.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |
| 3.3 | 对于进口设备应高于国家标准要求进行； |
| 3.4 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试； |
| 3.5 | 合同签订后二个月内交货,安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |
| 3.6 | 在用户所在地对用户进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |
| 3.7 | 要求在中国设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |
| 3.8 | 提供2年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 |
| 3.9 | 在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |
| 3.10 | 软件免费升级 |